Содержание

Введение	2

1  Назначение и область применения	4

2  Технические характеристики и условия эксплуатации	4

2.1  Технические характеристики	4

2.2  Условия эксплуатации	7

3  Устройство и работа	8

4  Меры безопасности	8

5  Использование по назначению	9

5.1  Эксплуатационные ограничения	9

5.2  Подготовка датчика к использованию	9

5.3  Использование датчика	10

6  Техническое обслуживание	11

7  Транспортирование и хранение	11

8  Маркировка	12

9  Комплектность	12

Приложение А. Конструктивные исполнения бескорпусных датчиков	13

Приложение Б. Конструктивные исполнения датчиков с кабельным выводом	15

Приложение В. Конструктивные исполнения датчиков с коммутационной головкой	18

Приложение Г. Конструктивные исполнения коммутационных головок	23

Лист регистрации изменений	24

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием преобразователей термоэлектрических ОВЕН ДТП (далее по тексту именуемых  «датчики»).

Датчики выпускаются согласно ТУ У 26.5-35348663-028:2013.

Датчики изготавливаются в различных исполнениях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением, типом номинальной статической характеристики преобразования (НСХ), количеством чувствительных элементов в корпусе, диапазоном измеряемых температур, способом контакта с измеряемой средой.

Датчики изготавливаются бескорпусными, с кабельным выводом или с коммутационной головкой.

Информация об исполнениях датчиков содержится в структурах их условных обозначений, приведенных ниже.

Датчики бескорпусные:

Датчики бескорпусные высокотемпературные:

Датчики с кабельным выводом:

Датчики с коммутационной головкой:

Подробную информацию о возможных исполнениях датчиков можно получить на официальном сайте фирмы www.owen.ua.

Используемые аббревиатуры

НСХ – номинальная статическая характеристика;

ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара);

ТУ – технические условия;

ЧЭ – чувствительный элемент;

ТЭДС – термоэлектродвижущая сила.

1  Назначение и область применения

Датчики предназначены для непрерывного преобразования изменения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в изменение термоэлектродвижущей силы (ТЭДС).

Датчики могут применяться в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства, а также в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2  Технические характеристики и условия эксплуатации

## 2.1  Технические характеристики

2.1.1  Технические характеристики бескорпусных датчиков ОВЕН ДТПХ ХХ1 приведены в таблице 2.1. Характеристики высокотемпературных бескорпусных датчиков приведены в таблице 2.2.

Основные технические характеристики датчиков типа ОВЕН ДТПХ ХХ4 приведены в таблице 2.3 и датчиков типа ОВЕН ДТПХ ХХ5 – в таблице 2.4.

Таблице 2.1 – Технические характеристики ОВЕН ДТПХ ХХ1

| Характеристика | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модель 011 |  | Модель 021, 031 |  |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) по ДСТУ 2837 | ТХА(K) | ТХК(L) | ТХА(K) | ТХК(L) |
| Рабочий диапазон преобразования, °С | –40...+300 | –40...+300 | –40...+1100 | –40...+600 |
| Класс допуска | 2 |  | 2 |  |
| Показатель тепловой инерции, сек, не более | 3 |  | 3 |  |
| Количество ЧЭ в изделии | 1 |  | 1 |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 |  | IP00 |  |

Таблице 2.2 – Технические характеристики ОВЕН ДТПS 021

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) по ДСТУ 2837 | ТПП(S) |
| Рабочий диапазон преобразования, °С | 0…+1300 (кратковременно до 1600 °С) |
| Класс допуска | 2 |
| Показатель тепловой инерции, сек, не более | 5 |
| Количество ЧЭ в изделии | 1 |

Таблица 2.3 – Технические характеристики ОВЕН ДТПХ ХХ4

| Характеристика | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДТПК ХХ4 | ДТПL ХХ4 | ДТПN ХХ4 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) по ДСТУ 2837 | ТХА(K) | ТХК(L) | ТНН(N) |
| Рабочий диапазон преобразования, °С | -40...+400 |  |  |
| Класс допуска | 2 |  |  |
| Условное давление, МПа | 10 |  |  |
| Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика | изолированный; неизолированный |  |  |
| Диаметр термоэлектродной проволоки (выбирается при заказе), мм | 0,5; 0,7 |  |  |
| Показатель тепловой инерции, сек, не более: |  |  |  |
| - с изолированным рабочим спаем | 20 |  |  |
| - с неизолированным рабочим спаем | 10 |  |  |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 * |  |  |
| Количество ЧЭ в изделии (выбирается при заказе), шт. | 1; 2 |  |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |  |  |
| Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т |  |  |
| * Электрическое сопротивление изоляции между цепями ЧЭ и металлической частью защитной арматуры датчика, а также между цепями ЧЭ (при наличии двух ЧЭ) при температуре от 15 до 35 °С и относительной влажности до 80 %. |  |  |  |

Таблица 2.4 – Технические характеристики ОВЕН ДТПХ ХХ5

| Характеристика | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДТПК ХХ5 / ДТПN ХХ5 | ДТПL ХХ5 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) по ДСТУ 2857 | ТХА(K) / ТНН(N) | ТХК(L) |
| Рабочий диапазон преобразования, °С | -40...+1100 (см. материал защитной арматуры) | -40...+600 |
| Класс допуска | 2 |  |
| Условное давление, МПа | 10 |  |
| Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика | изолированный; неизолированный |  |
| Диаметр термоэлектродной проволоки, мм | 0,7; 1,2; 3,2 |  |

Окончание таблицы 2.4

| Характеристика | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДТПК ХХ5 / ДТПN ХХ5 | ДТПL ХХ5 |
| Показатель тепловой инерции, сек, не более: |  |  |
| - с изолированным рабочим спаем | 60 |  |
| - с неизолированным рабочим спаем | 10 |  |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100* |  |
| Количество ЧЭ в изделии (выбирается при заказе), шт. | 1; 2 |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |  |
| Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т (Tmax до +800 °С); сталь 08Х20Н14C2 (Tmax до +900 °С); сталь 15Х25Т (Tmax до +1000 °С); сталь ХН45Ю (Tmax до +1100 °С**); керамика МКРц (Tmax до +1100 °С**) | сталь 12Х18Н10Т |
| * Электрическое сопротивление изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры преобразователей с изолированным рабочим спаем и чувствительными элементами двухканальных при температуре (25 ±10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %. ** До +1200 °С при работе в кратковременном режиме. |  |  |

2.1.2  Рабочие диапазоны преобразуемых температур, пределы допускаемых отклонений ТЭДС чувствительных элементов датчиков (Δt) от номинальной статической характеристики в температурном эквиваленте, в зависимости от класса допуска и типа НСХ по ДСТУ 2857 приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Обозначение типа ТП по ДСТУ 2857 | Класс допуска | Диапазон преобразования, С | Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ ± Δt, С |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 2 | От 0 до 600 Св. 600 до 1600 | 1,5 0,0025 t |
| K, N |  | От – 40 до + 333 Св. 333 до 1300 | 2,5 0,0075 t |
| L |  | От – 40 до + 300 Св. 300 до 800 | 2,5 0,0075 t |
| Примечания: 1. t – абсолютное значение температуры, С, 2. Рабочий диапазон преобразуемых температур конкретного типа датчика может включать часть диапазона преобразуемых температур. |  |  |  |

Рабочий диапазон преобразуемых температур определяется исполнением датчика и зависит от материала защитной арматуры.

2.1.3  Средняя наработка на отказ датчиков – не менее 32000 часов.

2.1.4  Средний срок службы датчиков – не менее 8 лет.

2.1.5  Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в Приложениях А, Б, В и Г.

Датчики в зависимости от исполнения бывают в гладкой защитной арматуре, с фланцем или резьбовым штуцером.

Резьбовой штуцер датчика в стандартном исполнении имеет метрическую резьбу по ГОСТ 8724.

По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357 и с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой по ГОСТ 6211.

2.1.6  Датчики относятся к неремонтируемым и невосстанавливаемым изделиям в соответствии с ГОСТ 27883.

## 2.2  Условия эксплуатации

Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации: помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, при атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне от минус 40 до +85 °С и относительной влажностью не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

3  Устройство и работа

3.1  Датчики состоят из одного или двух чувствительных элементов (термопар), соединенных с коммутационной головкой или кабельным выводом и помещенных в защитную арматуру. ЧЭ в зависимости от диапазона преобразуемых температур может быть: ТХА, ТХК, ТНН и ТПП.

3.2  Принцип действия термопар основан на возникновении термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) в месте соединения двух проводников с разными термоэлектрическими свойствами. Значение ТЭДС зависит от разности температур двух спаев термопары. В качестве материала термоэлектродов применяются специализированные сплавы: хромель-алюмель (ТХА), хромель-копель (ТХК) или нихросил-нисил (ТНН). В высокотемпературных датчиках (для измерения температур до 1300 °С) применяется термопара с термоэлектродами из чистой платины и сплава платины с 10 % родия (ТПП).

Примечание – Высокотемпературные датчики не рекомендуется применять для измерения температур ниже +400 °С, т. к. ТЭДС в этой области мала и крайне нелинейна.

4  Меры безопасности

4.1  По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током датчики относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

4.2  При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3  Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчиков необходимо производить только при отключенном напряжении питания контрольно-измерительных приборов.

5  Использование по назначению

## 5.1  Эксплуатационные ограничения

5.1.1  Монтаж и эксплуатацию датчиков следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе 4.

5.1.2  Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая активность измеряемой среды, давление — должны соответствовать техническим характеристикам датчиков и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.

Внимание!  При эксплуатации датчики не должны подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.

## 5.2  Подготовка датчика к использованию

5.2.1  Распаковать датчик и проверить комплектность.

5.2.2  Выдержать датчик после извлечения из упаковки при температуре (20 ± 10) °С и относительной влажности 30 - 80 % в течение 1 - 2 ч, с коммутационной головки датчика (при наличии) снять крышку.

5.2.3  Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла, а также целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или отсутствии цепи датчик заменить новым.

5.2.4  Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока при температуре (25 ±10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %. Сопротивление электрической изоляции должно быть не менее 100 МОм.

5.2.5  Просушить датчик при температуре (80 ± 10) °С в течение 3 - 5 часов, если сопротивление изоляции окажется менее 100 МОм.

5.2.6  Заменить датчик новым при неудовлетворительных результатах повторной проверки.

5.2.7 Выполнить подключение соединительных проводов к контактам в коммутационной головке или к выводам кабеля датчика.

Схемы внутренних соединений проводов датчиков с кабельным выводом и датчиков бескорпусных приведены на рисунке 5.1

Схемы внутренних соединений проводов датчиков с коммутационной головкой приведены на рисунке 5.2

| а) для датчика с одним ЧЭ | б) для датчика с двумя ЧЭ |
| --- | --- |
| Рисунок 5.1 – Схемы внутренних соединений проводов датчиков типа ОВЕН ДТПХ ХХ1 и ОВЕН ДТПХ ХХ4 |  |
| а) для датчиков с одним ЧЭ | б) для датчиков с двумя ЧЭ и пластмассовой коммутационной головкой |
| в) для датчиков с двумя ЧЭ и металлической коммутационной головкой |  |

Рисунок 5.2 – Схемы внутренних соединений проводов датчиков типа ОВЕН ДТПХ ХХ5

5.2.8  Установить крышку в датчик с коммутационной головкой (в случае ее наличия).

5.2.9  Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору согласно инструкции по эксплуатации вторичного прибора.

## 5.3  Использование датчика

5.3.1  Установка датчиков, монтаж и проверка их технического состояния при эксплуатации должны проводиться в соответствии с техническим описанием датчиков и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым они работают.

5.3.2  Замена, присоединение и отсоединение датчиков от магистралей с термометрируемой средой должны проводиться при полном отсутствии давления в магистралях.

6  Техническое обслуживание

6.1  Техническое обслуживание датчика при эксплуатации состоит из технического осмотра и его метрологической поверки.

При выполнении работ по техническому обслуживанию датчиков следует соблюдать меры безопасности, изложенные в п. 4.

6.2  Технический осмотр датчика проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя:

- осмотр корпуса для выявления механических повреждений;

- очистку корпуса и клемм от загрязнений и посторонних предметов;

- проверку качества крепления датчика;

- проверку качества подключения внешних цепей.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

6.3  Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.4  В процессе эксплуатации датчики подлежат калибровке. Если потребителю необходима поверка датчиков, то она проводится любым метрологическим центром. Калибровка (поверка) датчиков проводится по ДСТУ ГОСТ 8.338:2004.

6.5  Межкалибровочный (межповерочный) интервал составляет 2 года.

7  Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение датчиков должно производиться согласно требованиям ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001 и ТУ.

7.2 Датчики могут транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Способ укладки датчиков в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

7.3 Транспортирование датчиков должно осуществляться при температуре окружающего воздуха от минус 30 °С до 70 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

7.4 Условия хранения датчиков в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 (Л) по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. ТП следует хранить на стеллажах, к которым обеспечен свободный доступ.

8  Маркировка

На корпусе каждого датчика или прикреплённом к нему ярлыке указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение исполнения датчика;

- дата выпуска (год, месяц);

- порядковый номер датчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- рабочий диапазон преобразования.

На упаковке нанесены:

- товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение исполнения датчика;

- порядковый номер датчика по системе нумерации предприятия-изготовителя (штрихкод);

- дата упаковки.

9  Комплектность

Датчик 				– 1 шт.

Паспорт 				– 1 экз.

Руководство по эксплуатации	– 1 экз.

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте на датчик.

Приложение А.
Конструктивные исполнения бескорпусных датчиков

Габаритные размеры конструктивных исполнений датчиков типа ОВЕН ДТПХ ХХ1 приведены на рисунках А.1 - А.3 и в таблице А.1.

Описание конструктивного исполнения высокотемпературного датчика ОВЕН ДТПS 021 приведено на рисунках А.4, А.5 и в таблице А.2.

Рисунок А.1 – Конструктивное исполнение 011

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |

Рисунок А.2 – Конструктивное исполнение 021

Рисунок А.3– Конструктивное исполнение 031

Таблица А.1 – Конструктивные исполнения датчиков типа ОВЕН ДТПХ ХХ1

| Конструктивное исполнение | Рисунок | Диаметр термо-электрода, мм | D, мм | D1, мм | Тип изоляции | Длина термопары L*, м | Длина кабельного вывода l*, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011 | А.1 | 0,5 | 2,0 | 1,8 | нить К11С6 | 1,5 5 10 15 20 30 | – |
|  |  | 0,7 | 2,8 | 2,0 |  |  |  |
|  |  | 1,2 | 4,0 | 2,8 |  |  |  |
| 021 | А.2, а | 0,5 | 4,63...5 |  | трубка |  | – |
|  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | А.2, б | 1,2 | 6,4...7,0 |  | бусы |  |  |
|  | А.2, в | 3,2 | 12 |  | бусы |  |  |
| 031 | А.3 | 0,5 | 3,5 | 1,8 | трубка МКРц/ бусы |  | по заказу – любая |
|  |  | 0,7 | 7,0 | 2,0 |  |  |  |
|  |  | 1,2 | 7,0 | 2,8 |  |  |  |
| * Длина термопары L и длина термопарного кабеля l определяются заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок А.4 – Конструктивное исполнение 021.1Э с изолированным рабочим спаем

Рисунок А.5 – Конструктивное исполнение 021.1О с неизолированным рабочим спаем

Таблица А.2– Конструктивные исполнения датчиков типа ОВЕН ДТПS 021.1Э

| Конструктивное исполнение | Рис. | Диаметр платинового электрода, мм | Диаметр платинородиевого электрода, мм | Внешний диаметр D, мм, не более | Длина термопарыL*, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 021.1Э | А.4 | 0,5 мм | 0,4 мм | 4,6 | от 0,2 до 2 |
| 021.1О | А.5 | 0,5 мм | 0,4 мм | 4,6 | от 0,2 до 2 |
| * Длина термопары L определяется заказчиком. |  |  |  |  |  |

Приложение Б.
Конструктивные исполнения датчиков
с кабельным выводом

Габаритные размеры конструктивных исполнений для датчиков с кабельным выводом приведены на рисунках Б.1 - Б.9 и в таблице Б.1.

Рисунок Б.1 – Конструктивные исполнения 014 и 024

Рисунок Б.2 – Конструктивные исполнения 034 и 044

Рисунок Б.3 – Конструктивные исполнения 054, 064 и 074

Рисунок Б.4 – Конструктивное исполнение 084 (остальное см. рис. Б.3)

Рисунок Б.5 – Конструктивные исполнения 094, 104 и 114

Рисунок Б.6 – Конструктивные исполнения 124, 134 и 144

Рисунок Б.7 – Конструктивное исполнение 154 (остальное см. рис. Б.6)

Рисунок Б.8 – Конструктивные исполнения 174, 184 и 196

Рисунок Б.9 – Конструктивное исполнение 204

Таблица Б.1 – Конструктивные исполнения датчиков типа ОВЕН ДТПХ ХХ4

| Конструктивное исполнение | Рисунок | Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 014 | Б.1 | D=5 мм | латунь | 20 |
| 024 |  | D=8 мм | сталь 12Х18Н10Т | 30 |
| 034 | Б.2 | D=5 мм, M=8х1 мм | латунь | 20 |
| 044 |  | D=8 мм, M=12х1,5 мм | сталь 12Х18Н10Т | 30 |
| 054 | Б.3 | D=6 мм, M=16х1,5 мм**, S=22 мм, h= 9 мм | сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
| 064 |  | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм |  |  |
| 074 |  | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм |  |  |
| 084 | Б.4 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм |  |  |
| 094 | Б.5 | D=6 мм, D1=13 мм |  | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
| 104 |  | D=8 мм, D1=18 мм |  |  |
| 114 |  | D=10 мм, D1=18 мм |  |  |
| 124 | Б.6 | D=6 мм, M=16х1,5 мм**, S=17 мм |  | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
| 134 |  | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм |  |  |
| 144 |  | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм |  |  |
| 154 | Б.7 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм |  |  |
| 174 | Б.8 | D=1,5 мм, D1=10 мм |  | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250 |
| 184 |  | D=3 мм, D1=10 мм |  |  |
| 194 |  | D=5 мм, D1=11,8 мм |  |  |
| 204 | Б.9 | M=10х1 мм**, S=14 мм | латунь | 40, 65 |
| * Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе. ** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой. |  |  |  |  |

Приложение В.
Конструктивные исполнения датчиков
с коммутационной головкой

Габаритные размеры конструктивных исполнений для датчиков с коммутационной головкой приведены на рисунках В.1 - В.15 и в таблице В.1.

Рисунок В.1 – Конструктивные исполнения 015 и 025

Рисунок В.2 – Конструктивные исполнения 035 и 045

Рисунок В.3 – Конструктивное исполнение 055 (остальное см. рисунок В.2)

Рисунок В.4 – Конструктивные исполнения 065, 075 и 085

Рисунок В.5– Конструктивное исполнение 095

Рисунок В.6– Конструктивное исполнение 105

Рисунок В.7 – Конструктивные исполнения 185 и 195
(с подвижным штуцером)

Рисунок В.8 – Конструктивные исполнения 205 и 215
(с подвижным штуцером)

Рисунок В.9 – Конструктивные исполнения 265
(с подвижным штуцером)

Рисунок В.10 – Конструктивное исполнение 115

Рисунок В.11 – Конструктивное исполнение 125

Рисунок В.12 – Конструктивное исполнение 135

Рисунок В.13 – Конструктивное исполнение 145

Рисунок В.14 – Конструктивное исполнение 155

Рисунок В.15 – Конструктивное исполнение 165

Таблица В.1 – Конструктивные исполнения датчиков типа ОВЕН ДТПХ ХХ5

| Конструктивное исполнение | Рисунок | Параметры | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L*, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 | В.1 | D=8 мм | сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 025 |  | D=10 мм | сталь 12Х18Н10Т или сталь 08Х20Н14С2 |  |
| 035 | В.2 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т |  |
| 045 |  | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т или сталь 08Х20Н14С2 |  |
| 055 | В.3 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |

Окончание таблицы В.1

| Конструктивное исполнение | Рисунок | Параметры | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L*, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 065 | В.4 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм | сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 075 |  | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм | сталь 12Х18Н10Т или сталь 08Х20Н14С2 |  |
| 085 |  | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм | сталь 12Х18Н10Т или сталь 08Х20Н14С2 |  |
| 095 | В.5 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т |  |
| 105 | В.6 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм |  |  |
| 185 | В.7 | D=10 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм |  | 80, 100, 120, 160, 180,200, 250, 320, 400 |
| 195 |  | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=27 мм |  |  |
| 205 | В.8 | D=10 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм, R=9,5 мм |  |  |
| 215 |  | D=10 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм, R=12 мм |  |  |
| 265 | В.9 | D=6 мм, M=22х1,5 мм**, S=27 мм |  | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
| 115*** | В.10 | D=20 мм, | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-200…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-200…+600 °С) сталь 15Х25Т (-200…+1000 °С) сталь ХН45Ю (-200…+1100 °С, до 1200°С при работе в кратковременном режиме) | L1, L2: 5* 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 |
| 125*** | В.11 | D=20 мм |  | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 135*** | В.12 | D=20 мм, M=27х2 мм**, S=32 мм |  |  |
| 145 4* | В.13 | D=12 мм, D1=20 мм | керамика МКРц (-200…+1100 °С, до 1200 °С при работе в кратковременном режиме) | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 |
| 155 | В.14 | D=20 мм, D1=30 мм |  |  |
| 165 | В.15 | D=20 мм, D1=30 мм M=27х2 мм**, S=32 мм |  |  |
| * Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе. ** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой. *** Рекомендуемый диаметр термоэлектродов 3,2 мм. 4* Диаметр термоэлектродов только 1,2 мм. 5* Для датчика в конструктивном исполнении 115 в условном обозначении длина монтажной части L указывается в формате L1/L2 (например, ОВЕН ДТПК 115-0312.250/1000, где L1=250мм, L2=1000 мм). |  |  |  |  |

Приложение Г.
Конструктивные исполнения коммутационных головок

Габаритные размеры коммутационных головок датчиков ОВЕН ДТПХ ХХ5 приведены на рисунках Г.1 и Г.2.

Примечание – Коммутационная головка металлическая, применяемая для датчиков ОВЕН ДТПХ ХХ5 в конструктивных исполнениях 115 - 165, представлена на рисунке Г.3.

| a) стандартное исполнение | б) увеличенная |
| --- | --- |
| Рисунок Г.1 – Коммутационная головка пластмассовая |  |
| a) стандартное исполнение | б) увеличенная |
| Рисунок Г.2 – Коммутационная головка металлическая |  |

Рисунок Г.3 – Коммутационная головка металлическая (стандартное исполнение) для конструктивных исполнений 115-165

Лист регистрации изменений

| № изменения | Номера листов (стр.) |  |  |  | Всего листов (стр.) | Дата внесения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измен. | заменен. | новых | аннулир. |  |  |  |